## errori MVet Mhi (Toradex)
system | define | description | number | note
1 | I_MAX_CWFW | CW / FW diode overcurrent alarm | 1 | 1] Verificare se il diodo 808nm è tarato correttamente nella pagina service del sistema 2] Verificare che il diodo 808nm emetta come da specifica 3] Sostituire il diodo 808nm
2 | W_MAX_CWFW | CW / FW diode overpower alarm | 2 | 1] Verificare se il diodo 808nm è tarato correttamente nella pagina service del sistema 2] Verificare che il diodo 808nm emetta come da specifica 3] Sostituire il diodo 808nm
3 | W_MIN_CWFW | CW / FW diode underpower alarm | 3 | 1] Verificare se il diodo 808nm è tarato correttamente nella pagina service del sistema 2] Verificare che il diodo 808nm emetta come da specifica 3] Sostituire il diodo 808nm
4 | FIFTYPC_CWFW | CW / FW diode 50% circuit intervention alarm | 4 | 1] Se l'errore è continuo, sostituire la scheda D500102#
5 | TMP_MAX_CWFW | CW / FW diode overtemperature alarm | 5 | 1] Verificare se il connettore J7 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 3] Sostituire il sensore di temperatura diodo.
6 | W_MAX_PW | PW diode overpower alarm | 6 | 1] Verificare se il diodo 905nm è tarato correttamente nella pagina service del sistema 2] Verificare che il diodo 905nm emetta come da specifica 3] Sostituire il diodo 905nm
7 | W_MIN_PW | PW diode underpower alarm | 7 | 1] Verificare se il diodo 905nm è tarato correttamente nella pagina service del sistema 2] Verificare che il diodo 905nm emetta come da specifica 3] Sostituire il diodo 905nm
E 22 (0001) | SEQ_INVALID_STATE | richiesta cambio stato invalido | 8 | 1] Se errore continuo, reinstallare l'applicazione del sistema 2] Sostituire la scheda Toradex T20
E 22 (0002) | SEQ_HANDLE_SEND_RSP | Errore invio e risposta manipolo | 9 | 1] Verificare se il connettore J9 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 2] Verificare le saldature dei cavi della scheda manipolo D500103# 3] Sostituire la scheda D500103#
E 22 (0004) | SEQ_POWERSAFE_ON | Powersafe doveva essere spenta ma non lo e' | 10 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0008) | SEQ_POWERSAFE_FAIL | Powersafe doveva essere accesa ma non lo e' | 11 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0010) | SEQ_D808_ON | CW doveva essere spenta ma non lo e' | 12 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0020) | SEQ_D808_FAIL | CW doveva essere accesa ma non lo e' | 13 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0040) | SEQ_ADC_FAIL | Errore nella lettura delle analogiche | 14 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0080) | SEQ_D905_ON | PW doveva essere spenta ma è on | 15 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0100) | SEQ_DAC | Errore nell'impostare il dac | 16 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0200) | SEQ_D808_ENA_FAIL | switching CW è spento mentre dovrebbe essere acceso | 17 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0400) | SEQ_D808_ENA_ON | switching CW è acceso mentre dovrebbe essere spento | 18 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (0800) | SEQ_PULSE | Errore nell'attivazione o spegnimento pulse | 19 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (1000) | SEQ_PARAM | Errore copia parametri | 20 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (2000) | SEQ_D905_FAIL | PW doveva essere accesa ma non lo e' | 21 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (4000) | SEQ_ERR | Laser hardware sequences error / interruption alarm | 22 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (8000) | POWERSAFE_ON | Power safe accesa quando dovrebbe essere spenta, in funzionamento normale, non durante le sequenze | 23 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (10000) | CW_ON | CW accesa quando dovrebbe essere spenta, in funzionamento normale, non durante le sequenze | 24 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
E 22 (20000) | PW_ON | PW accesa quando dovrebbe essere spenta, in funzionamento normale, non durante le sequenze | 25 | 1] Se errore continuo probabile fault scheda laser, sostituire scheda D500102#
32 | INTLCK | Interlock alarm | 32 | 1] Verificare le saldature dei cablaggi del connettore interlock a pannello 2] Verificare se il connettore J10 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 3] Sostituire la scheda D5000102#
33 | LAS_BTN_PRSD | Laser button pressed alarm | 33 | 1] Verificare che non ci sia una ostruzione meccanica nel pulsante manipolo che lo tiene sempre premuto 2] Sostituire scheda D500103#
35 | EM_BTN | Emergency button alarm | 35 | 1] Se l'errore persiste verificare se il corpo del pulsante di emergenza è inserito correttamente nel corpo pulsante 2] Verificare se il connettore J14 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 3] Sostituire il corpo contatti del pulsante di emergenza
36 | OPT_UNPLG | Unplugged optical terminal alarm | 36 | 1] Verificare che le piazzole della scheda dell'ottica usata non siano ossidate/danneggiate, nel caso sostituire la scheda relativa all'ottica testata 2] Sostituire la scheda D500103#
37 | TIMER | Error in the secondary timer alarm | 37 | 1] Verificare se il connettore J9 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 2] Verificare le saldature dei cavi della scheda manipolo D500103# 3] Sostituire la scheda D500103#
40 | TMP_MAX_DIS | Dissipator overtemperature alarm | 40 | 1] La temperatura del dissipatore diodo CW è al di sopra di quella consentita, attendere che la ventilazione interna porti il dispositivo dentro il range ammesso 2] Se l'errore persiste, verificare se il connettore J7 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 3] Sostituire il sensore di temperatura.
42 | TMP_MAX_ENV | Environment overtemperature alarm | 42 | 1] Verificare che la temperatura del dispositivo sia al di sopra di quella consentita, attendere che la ventilazione interna porti il dispositivo dentro il range ammesso 2] Verificare che la temperatura ambiente della scheda letta in Service sia quella dell'ambiente ±10°C, altrimenti sostituire la scheda D500102#
43 | TMP_MIN_ENV | Environment undertemperature alarm | 43 | 1] La temperatura del dispositivo è al di sotto di quella consentita, attendere che la circuiteria interna porti il dispositivo dentro il range ammesso 2] Verificare che la temperatura ambiente della scheda letta in Service sia quella dell'ambiente ±10°C, altrimenti sostituire la scheda D500102# 3] Se l'errore persiste, sostituire la scheda D500123#
44 | BAD_FAN_CWFW | Bad CW / FW diode fan alarm | 44 | 1] Verificare se il connettore J51 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 2] Sostituire la ventola del diodo CW
47 | COM_TMO_PC | Communication timeout with the PC board alarm | 47 | 1] Verificare se il connettore J4 della scheda D500102# è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 2] Verificare se il connettore J1 della scheda D500106# è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 3] Sostiuire il cavo di collegamento tra le schede D500102# e D500106#
48 | COM_TMO_HNDL | Communication timeout with the handle board alarm | 48 | 1] Verificare se il connettore J9 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 2] Verificare le saldature dei cavi della scheda manipolo D500103# 3] Sostituire la scheda D500103# e cablaggi manipolo
49 | COM_ERR_HNDL | Communication error with the handle board alarm | 49 | 1] Verificare se il connettore J9 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 2] Verificare le saldature dei cavi della scheda manipolo D500103# 3] Sostituire la scheda D500103# e cablaggi manipolo
50 | HNDL_REBOOT | Handle reboot | 50 | 1] Verificare se il connettore J9 è inserito correttamente e non ci siano cavi scollegati 2] Verificare le saldature dei cavi della scheda manipolo D500103# 3] Sostituire la scheda D500103# e cablaggi manipolo
51 | LAS_REBOOT | Laser board reboot | 51 | 1] Se l'errore persiste, sostituire la scheda D500102#
52 | FLASH_ERR_LAS | Laser board FLASH error alarm | 52 | 1] Se l'errore persiste, sostituire la scheda D500102#
53 | FLASH_ERR_HNDL | Handle board FLASH error alarm | 53 | 1] Eseguire un aggiornamento del sistema 2] Se l'errore persiste, sostituire la scheda D500103#
54 | EEPROM | EEprom error alarm | 54 | 1] RICALIBRARE valori diodi 808nm e 905m, 2] Se l'errore persiste, sostituire la scheda D500102#
55 | OPT_WRONG | Wrong optical terminal alarm | 55 | 1] Verificare il corretto inserimento dell'ottica nella sede del manipolo 2] Verificare che la scheda nel retro dell'ottica non abbia le piazzole danneggiate/ossidate 3] Sostituire la scheda D500103#
56 | TH_WRONG | Wrong therapy data alarm | 56 | 1] Eseguire un aggiornamento del sistema
60 | AC_ABSENT | AC power absent alarm | 60 | Avviene solo se si rimuove l'alimentazione durante l'emissione
62 | SPI_0 | SPI n. 0 hardware peripheral alarm | 62 | 1] Se l'errore persiste, sostituire la scheda D500102#